## Sheet1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta komentāri | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
31. |  | GAITAS LABORATORIJA, APRĪKOJUMS BIROMEHĀNISKU KLĪNISKO NOVĒRTĒJUMU VEIKŠANAI
31. | 1 | Vispārīgās prasības
31. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
31. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
31. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi). Lietotāju apmācības iekārtas garantijas laikā, jebkurā pasūtītājam nepieciešamajā apjomā
31. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
31. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
31. | 2 | Veicamās funkcijas
31. | 2.1 | Visaptveroša kinemātikas, kinētikas un elektromiogrāfijas analīze. Iekļaujot parametrus: laika un telpas; locītavu leņķu variācijas; reakcijas spēki saskarē ar zemi; locītavu spēku momenti; muskuļu garuma aprēķins; elektromiogrāfijas signāli; videoieraksta
31. | 3 | Tehniskās prasības
31. | 3.1 | Iekļauti protokoli:
31. | 3.1.1 | Gaitas un pēdu novērtēšanas protokoli
31. | 3.1.2 | Stājas protokoli
31. | 3.1.3 | Augšējo ekstremitāšu protokoli
31. | 3.1.4 | Veikstpējas protokoli
31. | 3.2 | Visu signālu parādīšana reālā laikā, kas sinhronizēti ar video, kas uzņemti no dažādām plaknēm
31. | 3.3 | Pacientu dažādu seansu salīdzinājums vienā diagrammā
31. | 3.4 | Automātiska kustības salīdzināšana attiecībā pret normas parametriem
31. | 3.5 | Pacienta minimālais izmeklēšanas laiks ne vairāk kā 30minūtes
31. | 3.6 | Pilna datu sinhronizācija
31. | 3.7 | Iespējams veikt vienkāršotots mērījumus neviecot pilnu testa programmu
31. | 3.8 | Iespējams pielāgot protokolus
31. | 3.9 | Kinemātiskās prasības
31. | 3.9.1 | Sistēmai ir iespējams vienā darba stacijā pieslēgt maksimums līdz 16 infrasarkanajām kamerām (bez papildus savienojuma kārbas)
31. | 3.9.2 | Infrasarkanās kameras sensora izšķirtspēja ne mazāk kā: 2048x1088 @ 340Hz (at full frame)
31. | 3.9.3 | Precizitāte < 0,1mm pie 4x3x3m
31. | 3.9.4 | Sistēmai ir ar iespēju pieslēgt neierobežotu skaitu digitālās triaksiālās spēka platformas
31. | 3.9.5 | Digitāla integrācja ar EMG sistēmu un spēka platēm
31. | 3.9.6 | Sistēmai ir viens un tas pats komunikāciju protokols ar EMG un spēka platēm un video ierakstīšanu
31. | 3.9.7 | Automātiska spēka plates pozīcijas kalibrēšana un konfigurēšana
31. | 3.10 | Spēka plates
31. | 3.10.1 | Ne mazāk kā 6 (sešas) (minimums) digitālas triaksiālās spēka platformas, kas veido vienu sensorizētu 80cm platu un 180cm garu ceļu.
31. | 3.10.2 | Montējamas uz grīdas
31. | 3.10.3 | Kinemātiskie un kinētiskie komponenti ļauj aprēķinā artikulāros momentus gaitas laikā, arī tad ja kājas vienlaicīgi atrodas uz vairākām platformām
31. | 3.10.4 | Iespējams savienot neierobežotu platformu skaitu
31. | 3.10.5 | Spiediena platform izšķirtspēja ne mazāk kā 16 biti
31. | 3.10.6 | Augstums līdz 6 cm
31. | 3.10.7 | Integrācija ar video kamerām (nodrošna sinhronizētu video un spēka datus)
31. | 3.10.8 | 3D spēka vektoru vizualizācija reālā laikā (augmentēta realitāte)
31. | 3.10.9 | Spēka datu atgriezeniskā saite (lai saprastu subjekta vājās vietas kustības laikā)
31. | 3.10.10 | Video atgriezeniskā saite (ar spēka vektoru vizualizāciju) lai motivētu pacientu, kurš var vērot savu veikumu testa laikā un pārbaudīt savu līdzsvaru
31. | 3.10.10.1 | Vertikālo spēku novērtējums
31. | 3.10.10.2 | Medio-laterālo un antero-posterioro virzienu novērtējums (subjekta pārvietošanās novērtēšanai)
31. | 3.10.11 | Tūlīteja un automātiska datu apstrāde un ziņojumu veidošana
31. | 3.10.12 | Iespējams eksportēt datus
31. | 3.10.13 | Testi:
31. | 3.10.13.1 | Statiskais līdzsvara tests, pārvietošanās, simetrija (lai novērtētu kompensēšanas stratēģiju), COP (spiediena centrs), COP piemērosānas punkti un garums (enerģijas izkliedēšanas novērtēšanai), iegurņa slīpums, pēdu attālums
31. | 3.10.13.2 | Lēcieni un eksplozīvais spēks
31. | 3.10.13.3 | Soļošana uz vietas
31. | 3.10.14 | Iespēja uzņemt subjekta attēlus un video, ko var pievienot klīniskajiem ziņojumiem
31. | 3.10.18 | Iespēja redigēt uzņemtos fotoattēlus: iespēja pievienot režģī vai horizontālu vai vertikālu līniju
31. | 3.10.19 | Savienojumi atrodas zem rāmja (līdz ar to plates var novietot blakus)
31. | 3.10.20 | Sistēmu var izmantot kā bezvadu, izvairoties no datora kabeļu savienojumiem
31. | 3.11 | Video sistēma
31. | 3.11.1 | Ne mazāk kā 2 video kameras
31. | 3.11.2 | Dgitālas krāsu kameras ar video controles funkciju
31. | 3.11.3 | Automātiska video mozaīka katram kameras skatam
31. | 3.11.4 | Atsevišķa video iespēja ar spēka vektoriem (Augmentēta realitāte) neatkarīgi no kinemātiskās sistēmas
31. | 3.12 | Bezvadu EMG sistēma
31. | 3.12.1 | Iespējams pievienot līdz 20 bezvadu EMG sensoriem
31. | 3.12.2 | Digitāls savienojums ar kimenātiskajām sistēmām caur Wi-Fi savienojumu
31. | 3.12.3 | Iebūvēta atmiņa katram sensoram, ar datu reģistrēšanu līdz 2h
31. | 3.12.4 | Sensoru datu uztveršanas amplitūda ir ne mazāk kā 15 metri
31. | 3.12.5 | Sensoru pievienošana muskuļiem izmantojot vienreizējas lietošanas ar gēlu pārklātus elektrodus
31. | 3.12.6 | Ne mazāk kā 16 Bitu signāla izšķirtspēja
31. | 3.12.7 | Lādējams akumulators bez lādēšanas nodrošina 8h darbību
31. | 3.12.8 | Integrēta programmatūra datu iegūšanai, uzglabāšanai, lietotāju datu vadībai un signāla apstrādei
31. | 3.12.9 | Programma integer viegli lietojamu vizuālo rīku datu apstrādei un protokolu un ziņojumu veidošanai. Pateicoties iebūvētām funkcijām, darbībām kā labošana, filtrēšana, EMG signāli paliek precīzi un tos var izmantot zinātiniskiem mērķiem un arī kā macīšanās rīku
31. | 3.12.10 | Atgriezeniskā saite: kopā ar sistēmu piegādātā EMGAnalyzer programma nodrošina atgriezenisko saiti. Šis rīks ļauj izvēlēties interesējošo EMG signāla aktivitāti un atgriezeniskās saites režīmu (virs / zem robežas, amplitūdas ietvaros, vai ārpus) un sniedz lietotājam vizuālo un audiālo atgriezenisko saiti
31. | 3.12.11 | Normatīvie dati: protokoli integer normatīvos datus vieglākam rezultātu salīdzinājumam un interpretācijai. Programma ļauj izveidot arī personalizētus normatīvos datus esošajam vai no jauna izveidotajam protokolam
31. | 3.13 | Programma un protokoli
31. | 3.13.1 | Pilnība automatizēta programmatūra datu iegūšnai un apstrādei, kas balstīta uz specifiskiem marķieriem
31. | 3.13.2 | Iespēja izveidot un pielietot daudzpusējus datu iegūšanas protokolus, un lai to paveiktu nav nepieciešamas programmēšanas iemaņas
31. | 3.13.3 | Sinhronizēto datu eksportēšana (arī reālā laikā) lai veiktu analīzi kādā no programmām
31. | 3.13.4 | Programmatūrai ir jāietver vismaz šādi apstiprināti klīniskie protokoli
31. | 3.13.4.1 | Davis protokols
31. | 3.13.4.2 | Helenhayes protokols
31. | 3.13.4.3 | Helenhayes 3D pēdu novērtēšanas protokols
31. | 3.13.4.4 | Oksfordas protokols
31. | 3.13.4.5 | GDI / GPS indekss
31. | 4. | Komplektācijā
31. | 4.1 | darba stacija datubāzes vadībai, automātiskai datu apstrādei, attēlošanai un ziņojumu veidošanai (dators, monitors, galdiņš darba stacijas izvietošanai)
31. | 4.2 | 8 infrasarkanās kameras ne sliktāk kā 2.2MPx, ne mazāk kā 340Hz pie pilna kadra
31. | 4.3 | 16 kanālu bezvadu virsmas EMG
31. | 4.4 | 6 digitālas 3D spēka platformas
31. | 4.5 | 2 video kameras ne mazāk kā 50fps
31. | 4.6 | 1 TRIGGER-BOX (sinhronizācijas komplekts)
31. | 4.7 | 1 licence, komplektā ir iekļauta visa programmatūra, kas nepieciešama darbam ar sistēmu