## Saraksts
Nr.p. k. | Nosaukums | Piemērs | No 8_6v_2.pielikums_Instrumenti_aprikojums_protokoli_ar kosavilkumu 171019 | Metode
1. | KOGNITĪVĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMATŪRAS SISTĒMA | RehaCom vai analogs | 5.RehaCom | Kognitīvās rehabilitācijas programmatūras sistēma RehaCom®
2. | ASISTĪVĀ TEHNOLOĢIJA ACU KONTROLĒTA KOMUNIKĀCIJA | Tobii vai analogs | 6.Tobii
3. | DUĀLS DIGITĀLS INKLINOMETRS | Acumar vai analogs | 8. Inklinometrs ar programmatūru; 20. Digitālais goniometrs/inklinometrs ar programmu (ACUMAR COMPLETE KIT) | Kustību apjoma mērījumi (goniometrija)
4. | TONOMETRS ELEKTRONISKS |  | 10. Asinsspiediena mērītāji 4GB. | Pulsa frekvences un arteriālā spiediena noteikšana
5. | BĪDES SPIEDIENA KARTE |  | 11.Bīdes karte (sensors sw, datu nesējs) | Spiediena bīdes karte
6. | DIGITĀLS GONIOMETRS | HALO va analogs | 12. Digitālais goniometrs (HALO) | Kustību apjoma mērījumi (goniometrija) Sēdēšanas un mobilitātes novērtēšanas protokols
7. | DIGITĀLS DINAMOMETRS | microFET2 vai analogs | 13.Digitālais dinamometrs augšējo un apakšējo ekstremitāšu muskuļu spēka testēšanai ar programmatūru (1gb) | Dinamometrija, muskuļu spēka mērījumi
8. | DIGITĀLS ROKAS DINAMOMETRS | DHD-3 vai analogs | 14. Digitālo dinamometru komplekts plaukstas muskuļu spēka satvērienu tēstēšanai ar programmu (1gb) | Dinamometrija, muskuļu spēka mērījumi
9. | MUGURAS, APAKŠĒJO EKSTREMITĀŠU UN KRŪŠU MUSKUĻU DINAMOMETRS |  | 15. Dinamometrs muguras, apakšējo ekstremitāšu un krūšu muskuļu spēka testēšanai (1gb) | Dinamometrija, muskuļu spēka mērījumi
10. | HIDRAULISKS ROKAS DINAMOMETRS |  | 16. Hidrauliskais dinamometrs (plaukstas muskuļu satvēriena spēka testēšanai) (1gb) | Dinamometrija, muskuļu spēka mērījumi
11. | ELEKTRONISKA ROKAS FUNKCIJAS NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA | Elink vai analogs | 17. Elektroniskā rokas funkcijas novērtēšanas sistēma (e-link)
12. | IEKĀRTA 6 MINŪŠU IEŠANAS TESTAM | Vyntus™ WALK mobile 6MWT vai analogs | 18. Gaitas analīze- sistēma, t.s.k integrētas dažādu testu f-jas (6 minūšu iešans tests, Up and Go u.c.) | 6MinusuIesanasTests
13. | IEKĀRTA MOBILITĀTES SPĒJU NOVĒRTĒŠANAI | G-WALK vai analogs | 18. Gaitas analīze- sistēma, t.s.k integrētas dažādu testu f-jas (6 minūšu iešans tests, Up and Go u.c.) | Piecelšanās un iešanas tests
14. | GULĒŠANAS SPIEDIENA KARTE | Tekscan vai analogs | 19. Gulēšanas spiediena karte (sensors, sw, datunesējs)
15. | ĶERMEŅA KOMPOZĪCIJAS MĒRĪTĀJS | Tanita MC-780MA P vai analogs | 22.Ķermeņa kompozīcijas mērītājs (bērniem no 6 gadu vecuma un pieaugušajiem) (Tanita MC-780MA P)
16. | DIGITĀLS MIOTONOMETRS | Myoton PRO vai analogs | 23. Miotonometrs, tsk., SW (Myoton PRO, Myiton AS)
17. | PLANĀRĀ SPIEDIENA MĒRĪŠNAS SISTĒMA, KAS IEVIETOJAMA APAVOS | Pedar-X vai analogs | 24. Pedar-X, plantārā spiediena mērīšanas sistēma, kas ievietojama apavos* (25.Podometrs; 26. 3D pēdu skeneris piezīmēs bija norādīts, ja var atļauties Pedar - x, tad nav nepieciešams podometrs vai 3D skeneris) | Pedar-X, plantārā spiediena mērīšanas sistēma
18. | PIRKSTA PULSA OKSIMETRS |  | 27. Pulsometri - 3 gab. | Pulsa frekvences un arteriālā spiediena noteikšana
19. | DIGITĀLS HRONOMETRS |  | 28. Hronometrs (3gb) | Pulsa frekvences un arteriālā spiediena noteikšana
20. | SĒDĒŠANAS SPIEDIENA KARTE |  | 29 Sēdēšanas spiediena karte (sensors sw, datu nesējs) | Ķermeņa spiediena mērīšanas ierīce riteņkrēsla sēdvirsmai, matracim
21. | MOBILS STADIOMETRS |  | 30. Stadiometrs (pārvietojams) | Antropometriskie mērījumi
22. | SVARI AR ULTRASKAŅAS AUGUMA MĒRĪTĀJU |  | 31. Svari elektroniskie ar ultraskaņas auguma mērītāju (slodze līdz 200 kg) | Antropometriskie mērījumi
23. | IZOMETRISKĀ SPĒKA MĒRĪJUMU SISTĒMA | TOGU vai analogs | 32. Togu izometriskā spēka mērītāju komplekts ar programmatūru
24. | LIDZSVARA PLATFORMA | BALANCE TRAINER BT4 vai analogs | 35. Līdzsvara platforma BALANCE TRAINER BT4 ar drošības rāmi | HURLAB BT4 iBalance Premium platforma
25. | TRANSFORMĒJAMAS KĀPNES AR PROGRAMNODROŠINĀJUMU |  | 44. Transformējamās kāpnes ar programnodrošinājumu
26. | PLATFORMAS SVARI |  | 45. Svari personām ratiņkrēslā | Antropometriskie mērījumi
27. | OPTOTIPU PROJEKTORS |  | Telpas 2.Projektors (redzes pārbaudei); 4. Projektors (redzes pārbaudei)
28. | DIVU SEKCIJU FIZIOTERAPIJAS KUŠETE |  | Telpas 2.Medicīniskā kušete; 3.Medicīniskā kušete (kušetes aprīkotas ar papīra dvieļu turētāju) 1 gab.; 6.Medicīniskā kušete | Kustību apjoma mērījumi (goniometrija)
29. | GALDS AR MAINĀMU AUGSTUMU |  | Telpas 3. Galds ar maināmu augstumu
30. | TABURETE |  | Telpas 6.Taburetes medicīniskās uz riteņiem 3 gab.
32. | SKREJCEĻŠ |  | 7. Skrejceļiņš jeb tredmils

## 1.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1. |  | KOGNITĪVĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMATŪRAS SISTĒMA | (jānorāda modelis un ražotājs)
1. | 1 | Vispārīgās prasības
1. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
1. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
1. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1. | 2 | Veicamās funkcijas
1. |  | Izmantojot skrīninga moduļus novērtēt personas izziņas un uztveres funkcijas: modrību, dalīto uzmanību, selektīvo uzmanību, atmiņu, loģisko spriešanu un vizuālā lauka deficītu
1. | 3 | Tehniskās prasības
1. | 3.1 | Datorizēta iekārta izziņas-uztveres funkciju novērtēšanai, novērtētu izziņas funkciju traucējumus un veiktu izziņas terapiju.
1. | 3.2 | Ne mazāk kā deviņi izziņas funkcijas skrīninga moduļi, kas iekļauj vismaz:
1. | 3.2.1 | modrības,
1. | 3.2.2 | dalītās uzmanības,
1. | 3.2.3 | selektīvās uzmanības,
1. | 3.2.4 | atmiņas,
1. | 3.2.5 | loģiskā spriešanas
1. | 3.2.6 | vizuālā lauka deficītu diagnostikai
1. | 3.3 | Ne mazāk kā 26 kognitīvo funkciju treniņa moduļi, kas paredzēti uztveres funkciju treniņam:
1. | 3.3.1 | uzmanības (t.sk. modrības, reakcijas ātruma, selektīvās uzmanības, dalītās uzmanības)
1. | 3.3.2 | atmiņas (t.sk. vārdu, figūru, topogrāfiskās, fiziognomiskās).
1. | 3.3.3 | vizuālās uztveres deficītu (neglekta) rehabilitācijai
1. | 3.3.4 | praktisko iemaņu (rēķināšanas, iepirkšanās, brīvdienu plānošanas)
1. | 3.4 | Skrīninga un terapijas moduļus var izmantot gan kombinējot, gan atsevišķi
1. | 3.5 | Rezultāti tiek saglabāti datu bāzē un ir iespējams tos analizēt dinamikā
1. | 3.6 | Paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma un pieaugušajiem tai skaitā personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti
1. | 4 | Komplektācija
1. | 4.1 | Programmatūra ar terapijas licenci 7 gadiem
1. | 4.2 | 9 skrīningu testu modeļi
1. | 4.3 | Klaviatūra - darbības panelis

## 2.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
2. |  | ASISTĪVĀ TEHNOLOĢIJA ACU KONTROLĒTA KOMUNIKĀCIJA | (jānorāda modelis un ražotājs)
2. | 1 | Vispārīgās prasības
2. | 1.1 | CE marķējums
2. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
2. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
2. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
2. | 2 | Veicamās funkcijas
2. | 2.1 | Komunikācijas nodrošināšanai ar acu kustību uztveršanu
2. | 3 | Tehniskās prasības
2. | 3.1 | Elektroniska planšetes tipa runas ģenerējoša sistēma, kura uztver acu fokusu uz objektiem vai burtiem
2. | 3.2 | Precīza acu skatiena izvēla, lai ātri izvēlētos ekrāna mērķus
2. | 3.3 | Ekrāna mērķi var būt simboli vai burti, lai veidotu vārdus - teikumus
2. | 3.5 | Displejs ne mazāk kā 15''
2. | 3.6 | Skaļruņi un acu kustību uztveršanas kamera
2. | 3.7 | Bateriju darbības laiks ne mazāk kā 8 stundas
2. | 3.8 | Uzlādes laiks līdz 100% ne vairāk kā 5 stundas
2. | 3.9 | Statīvs ierīces stabilai novietošanai
2. | 3.9 | Sistēma Tobii Dyavox I-16 vai analogs

## 3.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
3. |  | DUĀLS DIGITĀLS INKLINOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
3. | 1 | Vispārīgās prasības
3. | 1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
3. | 1.2 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
3. | 1.3 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
3. | 2 | Veicamās funkcijas
3. | 2.1 | Aktīvās un pasīvās kustības apjoma mērījums grādos
3. | 3 | Tehniskās prasības
3. | 3.5 | Nodrošina bezvadu datu nosūtīšanu uz personālo datoru
3. | 3.6 | Ar iebūvētu mikroprocesoru, kas automātiski izrēķina un parāda locītavu kustību apjomu
3. | 3.7 | Var lietot katru inklinometru atsevišķi, kurš norāda leņķi pret gravitācijas asi
3. | 3.8 | Ar iespēju nomainīt atskaites "0" asi
3. | 3.9 | Izšķirtspēja ne vairāk kā 1 grāds
3. | 3.10 | Mērījumi ne mazāk kā robežās no 0 līdz +/- 185 grādi
3. | 3.11 | Atmiņa ne mazāk kā 6 mērījumi
3. | 3.12 | Ar LCD displeju
3. | 3.13 | Mērījumi tiek izteikti grādos
3. | 3.14 | Barošana no baterijām vai ar iespēju uzlādēt
3. | 3.15 | Duālais inklinometrs mēra pamata (A) leņķi un saistīto (B) leņķi un automātiski izrēķina un uzrāda locītavu leņķi (A-C)
3. | 3.16 | Ar iespēju pievienot lineālu precīzākiem atskaites "0" ass uzstādījumiem
3. | 3.17 | Programmatūra datu apstrādei un uzglabāšanai ar iespēju ievadīt pacienta vārdu uzvārdu, dzimšanas datus, mērījumu vietu, mērījumu, kuru var automātiski nosūtīt no inkinometra mērījuma
3. | 4. | Komplektācija
3. | 4.1 | Somiņa glabāšanai

## 4.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
4. |  | TONOMETRS ELEKTRONISKS | (jānorāda modelis un ražotājs)
4. | 1 | Vispārīgās prasības
4. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
4. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
4. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
4. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4. | 2.1 | Veicamās funkcijas
4. | 2.1.1 | Automātiskai asinsspiediena noteikšanai uz augšdelma
4. | 2.2. | Tehniskās prasības
4. | 2.2.1 | Vadība ar vienas pogas palīdzību
4. | 2.2.2 | Automātiska gaisa piepūšana un izplūšana
4. | 3.3 | Spiediena mērīšanas diapazons no ne vairāk kā 20 līdz ne mazāk kā 300 mmHg
4. | 3.4 | Mērījumu kļūda +/- 3 mmHg vai mazāka
4. | 2.2.3 | Atmiņa vismaz 40 mērījumiem, piereģistrējot datumu un laiku
4. | 2.2.4 | Vidējās vērtības aprēķināšana, pamatojoties uz pēdējo 10 minūšu laikā veikto 3 mērījumu rezultātiem
4. | 2.2.5 | Skaņas signāls, kas dublē pulsu (atslēdzama funkcija)
4. | 2.2.6 | Neregulāra sirds ritma indikators
4. | 3.9 | Manometram ir nedzēšamā uzlīme vai ir iegravēts sērijas numurs, kas ļauj atpazīt konkrēto manometru
4. | 3.11 | Jebkurā izmēra manšeti var savienot ar manometru tikai ar viena vada palīdzību
4. | 3.12 | Manšeti var mazgāt un dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem
4. | 2.2.7 | Manšetes
4. | 2.3 | Komplektācija
4. | 4.1 | Manšete rokas apkārtmēram 22-32 cm
4. | 4.2 | Lielā manšete rokas apkārtmēram 32-42 cm
4. | 4.3 | Barošanas bloks

## 5.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5. |  | BĪDES SPIEDIENA KARTE | (jānorāda modelis un ražotājs)
5. | 1 | Vispārīgās prasības
5. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
5. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5. | 2 | Veicamās funkcijas
5. | 2.1 | Spiediena bīdes mērīšanas ierīce, lai iegūtu precīzus un vizuāli atspoguļojamus datus par bīdes spēka ietekmi uz ādas struktūrām veicot ķermeņa stāvokļa maiņu - pārsēžoties uz/ no riteņkrēslu pacientiem ar izgulējumu rašanās risku
5. | 3 | Tehniskās prasības
5. | 3.1 | Patiesā laika mērījumi
5. | 3.2 | Datu mērījumu saglabāšana, eksportēšana un pārsūtīšana
5. | 3.3 | Dati par noteiktu laika periodu
5. | 3.4 | Iespēja salīdzināt daudzus mērījumus
5. | 3.5 | mērījumus var veikt spēka vienībās: Kg (Kilogramos) vai N (Ņūtonos)
5. | 3.6 | Var uzstādīt mērīšanas intervālu
5. | 3.7 | Var pievienot piezīmes par pacienta ID mērījumiem un citu informāciju
5. | 3.8 | Sastāv no sensora joslas un sensora sloksnes, lai varētu izmērītu kopējo personu bīdes spēku uz priekšu un atpakaļ.
5. | 3.9 | Savienojums ar Bluetooth starp mērīšanas ierīci un mobilo ierīci (piem. planšetdators)
5. | 3.10 | Android vai iOS operātājsistēma
5. | 3.11 | Saglabāt merījumus noteiktā laika periodā sensora joslā un nolasīt rezultātus pēc mērījumu veikšanas ar mobilo ierīci
5. | 3.12 | Piemērots riteņkrēsliem ar sēdvirsmas platumiem un dziļumam no 35 cm – 50 cm (+/-10%)
5. | 3.13 | Novietojams uz riteņkrēsla sēdvirsmas
5. | 3.14 | Ar pārnēsājamu ietvaru (futlāri) drošai un ērtai transportēšanai
5. | 3.15 | Darbināms ar 4 AAA baterijām
5. | 3.16 | Kopējais svars bez futlāra- 1,7 kg (+/-10%)
5. | 3.17 | Kopējais virsmas biezums – 6 mm (+/-10%)

## 6.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
6. |  | DIGITĀLS GONIOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
6. | 1 | Vispārīgās prasības
6. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
6. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
6. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
6. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
6. | 2 | Veicamās funkcijas
6. | 2.1 | Aktīvās un pasīvās kustības apjoma mērījums grādos
6. | 3 | Tehniskās prasības
6. | 3.5 | Digitāls goniometrs
6. | 3.6 | Lādējams vai ar baterijām
6. | 3.7 | Ar iespēju uzstādīt "0" asi
6. | 3.8 | Ass vizualizācijai izmato lāzera staru
6. | 3.9 | Ar iespēju saglabāt veiktos mērījumus
6. | 3.10 | Paredzēts pacientu locītavu kustību leķņu mērīšanai
6. | 3.11 | Displejs grādu mērījumu attēlošajai ar ne mazāk kā 40mm x 30 mm ekrānu
6. | 3.12 | Izmēri ne lielāki kā 100 x 100 mm
6. | 3.13 | Trieciendrošs krītot no nelieliem līdz 1.5 m augstumam
Izšķirtspēja ne vairāk kā 1 grāds
6. | 4. | Komplektācija
6. | 4.1 | Somiņa glabāšanai
6. | 4.2 | Josta goniometra nostiprināšanai pie mērāmās vietas

## 7.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
10 |  | DIGITĀLS DINAMOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
10 | 1 | Vispārīgās prasības
10 | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
10 | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
10 | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
10 | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
10 | 1.5 | Iekārtai jābūt kalibrētai, pie piegādes jāiesniedz kalibrēšanas sertifikāts
10 | 2 | Veicamās funkcijas
10 | 2.1 | Augšējo un apakšējo ekstremitāšu muskuļu spēka testēšanai
10 | 3 | Tehniskās prasības
10 | 3.1 | Spiediena spēka noteikšanai
10 | 3.2 | Mērījums norādīts kilogramos
10 | 3.3 | Mērījumu diapazons ne mazāk kā robežās no 1 - 130 kgf
10 | 3.4 | Izšķirtspēja ne lielāka kā 1kgf
10 | 3.5 | Ar iespēju uzglabāt ne mazāk kā 30 testus
10 | 3.7 | Programmatūra pacientu datu uzgabāšanai un apstrādei
10 | 3.8 | Bezvadu datu sūtīšana uz personālo datoru
10 | 3.9 | Lādējams akumulators
10 | 3.10 | Ne mazāk kā 3 dažādu testu veikšanas piederumi
10 | 3.10.1 | Plakans spiediena pielikšanas spilventiņš
10 | 3.10.2 | Ieliekts spiediena pielikšanas spilventiņš
10 | 3.10.3 | Mikro spiediena pielikšanas spilventiņš
| 3.11 | Iekārtas dispejs attēlo maksimālo spēku un mērījuma veikšanas laiku
10 | 4. | Komlektācijā
10 | 4.1 | Koferītis iekārtas un tās piederumu uzglabāšanai

## 8.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
8. |  | DIGITĀLS ROKAS DINAMOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
8. | 1 | Vispārīgās prasības
8. | 1.1 | CE marķējums
8. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
8. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
8. | 1.4 | Dinamometrs ir kalibrēts (kalibrēšanas sertifikāts var būt uz piegādes brīdi)
8. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
8. | 2 | Veicamās funkcijas
8. | 2.1 | Plaukstas un pirksu muskuļu spēka testēšanai
8. | 3 | Tehniskās prasības
8. | 3.1 | Saspiešanasspēka noteikšanai
8. | 3.2 | Mērījums norādīts kilogramos
8. | 3.3 | Plaukstas mērījumu diapazons ne mazāk kā robežās no 0 - 130 kg
8. | 3.4 | Pirkstu mērījumu diapazons ne mazāk kā robežās no 0 - 25 kg
8. | 3.5 | Mērījuma solis 0.1 kg
8. | 3.6 | Rāda maksimālo spēku un vidējo spēku, un pieliktā spēka izmaiņas laikā atkarībā no izvēlētā testa veida
8. | 3.7 | Ar iespēju uzglabāt ne mazāk kā 15 testus
8. | 3.8 | Izšķirtspēja ne lielāka kā 1%
8. | 3.9 | Ne mazāk kā 16 stundu darbība nepārtrauktā režīmā
8. | 3.10 | Darbība no baterijām
8. | 3.11 | Datu pārraide uz personālo datoru ar USB kabeli vai bezvadu
8. | 3.12 | Programmatūra datu uzglabāšanai un analīzei
8. | 3.13 | Testa atskaitei ir jāparāda vismaz pacienta vārds uzvārds, vecums, dzimums, maksimālais spēks un vidējais spēks katrai rokai atsevišķi
8. | 3.14 | Bals komandas dažādu mērījumu testu veikšanai. Datu attēlošana reālā laikā
8. | 3.15 | Datu attēlošana statiskās vērtībās un grafikos
8. | 4. | Komlektācijā
8. | 4.1 | Plaukstas dinamometrs
8. | 4.2 | Pirkstu dinamometrs
8. | 4.3 | Koferītis iekārtas uzglabāšanai

## 9.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
9. |  | MUGURAS, APAKŠĒJO EKSTREMITĀŠU UN KRŪŠU MUSKUĻU DINAMOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
9. | 1 | Vispārīgās prasības
9. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
9. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
9. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
9. | 2 | Veicamās funkcijas
9. | 2.1 | Galveno muguras, kāju un krūšu kurvja muskuļu grupu spēka novērtēšanai
9. | 3 | Tehniskās prasības
9. | 3.1 | Vilkmes spēka noteikšanai muguras, kāju un krūšu muskuļu spēkam
9. | 3.2 | Mērījums norādīts kilogramos
9. | 3.3 | Mērījumu diapazons ne mazāk kā robežās no 0 - 300 kg
9. | 3.4 | Mērījumu solis 1 kg
9. | 3.5 | Mehānisks
9. | 3.6 | Mērījumu displejs piestiprināts uz stāvēšanas platformas
9. | 3.7 | Lietotājam piemērojams vilkšanas ķēdes garums
9. | 3.8 | Rokturi pierēojami darbam ar divām rokām

## 10.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
10. |  | HIDRAULISKS ROKAS DINAMOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
10. | 1 | Vispārīgās prasības
10. | 1.1 | CE marķējums
10. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
10. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
10. | 1.4 | Dinamometrs ir kalibrēts (kalibrēšanas sertifikāts var būt uz piegādes brīdi)
10. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
10. | 2 | Veicamās funkcijas
10. | 2.1 | Plauksts muskuļu spēka testēšana
10. | 3 | Tehniskās prasības
10. | 3.1 | Saspiešanas - izstiepšanas spēka noteikšanai
10. | 3.2 | Mērījums norādīts kilogramos
10. | 3.3 | Mērījumu diapazons ne mazāk kā robežās no 0 - 90 kg
10. | 3.4 | Spēka bultiņa rāda maksimālo spēku līdz atiestatīšanai
10. | 3.5 | Ar iespēju uzglabāt ne mazāk kā 30 testus
10. | 3.6 | Izšķirtspēja ne lielāka kā 1%
10. | 3.7 | Rokturis piemērojams dažādiem plaukstas izmēriem
10. | 4. | Komlektācijā
10. | 4.1 | Koferītis iekārtas glabāšanai

## 11.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
11. |  | ELEKTRONISKA ROKAS FUNKCIJAS NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA | (jānorāda modelis un ražotājs)
11. | 1 | Vispārīgās prasības
11. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
11. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
11. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
11. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
11. | 2 | Veicamās funkcijas
11. | 2.1 | Rokas funkciju, spēks, leņķis u.c. novērtēšana un datu uzglabāšana
11. | 3 | Tehniskās prasības
11. | 3.1 | Programmatūra
11. | 3.1.1 | No datu sensoriem apkopojama informācija, kas automātiksi tiek nosūtīta uz programmatūru attēlošanai un apstrādei
11. | 3.1.2 | Datus ir iespēajms attēlos statiskās vērtībās un grafikos
11. | 3.1.3 | Iespēja atzīmēt grafiski ar krāsu kodiem rokas anatomijas iezīmes kā rētas, ievainojumus, deformācijas, un citas struktūras
11. | 3.1.4 | Iespēja manuāli atzīmēt citus manuāli veiktus mērījumus, piemēram, sāpju līmeni
11. | 3.1.5 | Iespēja atzīmēt manuāli veiktu mērījumu vērtības, piemēram, attālumus starp pirksta locītavām
11. | 3.2 | Rokas dinamometras
11. | 3.2.1 | Maksimālais mērījums ne mazāk kā 90kg
11. | 3.2.2 | Izsķirtspēja ne vairāk kā 0.1kg
11. | 3.2.3 | Datu nolasīšana ar mazāko intervālu ne vairāk kā 5 sekundes
11. | 3.2.4 | Nosaka maksimālo spēku un laiku kurā tiek sasniegts maksimālais spēks
11. | 3.2.5 | Iespējams progresa rezultātus no ne mazāk kā 10 testiem
11. | 3.3 | Pirkstu saspiediena mērītājs
11. | 3.3.1 | Maksimālais mērījums ne mazāk kā 20kg
11. | 3.3.2 | Izsķirtspēja ne vairāk kā 0.1kg
11. | 3.3.3 | Nosaka maksimālo spēku un laiku kurā tiek sasniegts maksimālais spēks
11. | 3.4 | Goniometrs
11. | 3.4.1 | Liela izmēra goniometrs plauksta locītavas, elkoņa un pleca leņķu mērīšanai
11. | 3.4.2 | Maza izmēra goniometrs rokas un pirksu locītavu leņķu mērīšanai

## 12.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
11. |  | IEKĀRTA 6 MINŪŠU IEŠANAS TESTAM | (jānorāda modelis un ražotājs)
11. | 1 | Vispārīgās prasības
11. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
11. | 1.2 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
11. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
11. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
11. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
11. | 2 | Veicamās funkcijas
11. | 2.1 | Aerobās kapacitātes un fiziskās izturības novērtēšanai
11. | 3 | Tehniskās prasības
11. | 2.1 | Piemērota 6 minūšu staigāšanas testam
11. | 2.2 | Ieraksta datus par sirdsdarbību un SpO2
11. | 2.3 | Iespējama parnese uz datoru un izdruka ar visiem testa datiem
11. | 2.4 | Bezvadu sistēma
11. | 3.1 | Pulsooksimetrs ar Bluetooth®, bezvadu
11. | 3.2 | Pulsooksimetra ekranā tiek atspoguļota informācija par skābekla saturāciju (SpO2)
11. | 3.3 | Pulsooksimetra ekranā tiek atspoguļota informācija pulsa radītāji
11. | 3.4 | Pulsooksimetra ekranā tiek atspoguļota informācija pieslēguma radītāji: sensora statuss, Bluetooth® savienojums, pulsa signals
11. | 3.5 | Pulsooksimetra svars (aptuveni ar siksnu un sensoru) 70 grami +/- 10%
11. | 3.6 | Pulsooksimetra izmēri (bez siksnas un sensora) 56 mm x 74 mm x 20 mm +/- 10%
11. | 3.7 | Planšete ir Operētājsistēma Android
11. | 3.8 | Planšetei ir Procesorst 1,6 GHz Dual-Core) vai labāks
11. | 3.9 | Planšetes ekrāna izmērs ne mazāk kā 7 ”
11. | 3.10 | Planšetei ekrāna izšķirtspēja ne mazāk kā 1280 x 800 pikseļi
11. | 3.11 | Planšetē ir pieejams Bluetooth® 2.0 vai jaunāka versija
11. | 3.12 | Planšetē ir internetsavienojums, notiek Bezvadu veidā (WiFi)

## 13.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
13. |  | IEKĀRTA MOBILITĀTES SPĒJU NOVĒRTĒŠANAI | (jānorāda modelis un ražotājs)
13. | 1 | Vispārīgās prasības
13. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
13. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
13. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
13. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
13. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
13. | 2 | Veicamās funkcijas
13. |  | Personas mobilitātes spēju - piecelšanās un iešanas (statiskais un dinamiskais līdzsvars) novērtēšana, nosakot kritienu risku
13. | 3 | Tehniskās prasības
13. | 3.1 | Datorizēta sistēma ar sensoru un programmatūru datu uzglabāšanai un apstrādei
13. | 3.2 | Programmatūrā iekļautie protokoli "Timed Up and Go Test"
13. | 3.3 | Datu nosūtīšana uz datoru bezvadu
13. | 3.4 | Sensoru sistēmas iekšējā atmiņa ne mazāk kā 256MB
13. | 3.5 | Ne mazāk kā 8 stundu sarbība bez uzlādes nepieciešamības
13. | 3.6 | Testa laikā sensoru sistēma ar jostas palīdzību tiek piestirpināta uz muguras un mēra noliekšanās leņķi, sānsveres slīpuma leņķi un rotācijas leņķi
13. | 3.7 | Programmatūrā var ievadīt un uzglabāt vismaz šādus datus: pacienta vārds uzvārds, vecums, dzimums, ID kods, veikto testu rezultāti
13. | 4 | Komplektācija
13. | 4.2 | Soma iekārtas uzglabāšanai
Josta

## 14.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
14. |  | GULĒŠANAS SPIEDIENA KARTE | (jānorāda modelis un ražotājs)
14. | 1 | Vispārīgās prasības
14. | 1.1 | CE marķējums
14. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
14. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
14. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
14. | 2 | Veicamās funkcijas
14. | 2.1 | Gulēšanas spiediena novērtēšanai
14. | 3 | Tehniskās prasības
14. | 3.1 | Matracis ar sensoru sistēmu spiediena novērtēšanai un spiediena karšu sastādīšanai
14. | 3.2 | Informācija no spiediena matrača tiek nosūtīta uz personālo datoru datu saglabāšanai un apstrādei
14. | 3.3 | Programmatūra, kura uzrāda personas spiediena karti ar krāsu kodēšanu atbilstoši spiediena līmenim
14. | 3.5 | Sensorie punkti ne mazāk kā 1 500
14. | 3.6 | Kopējie izmēri ne mazāki kā 1900mm x 750mm
14. | 3.7 | Precizitāte ne vairāk kā +/- 10%
14. | 3.8 | Sensoru izšķirtspēja ne mazāk kā 1 sensors uz 1cm2

## 15.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15. |  | ĶERMEŅA KOMPOZĪCIJAS MĒRĪTĀJS | (jānorāda modelis un ražotājs)
15. | 1 | Vispārīgās prasības
15. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
15. | 1.2 | Iekārtai jābūt veiktai pirmreizējai verifikācijai un tai ir jābūt metroloģiskajam papildmarķējumam "M"
15. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15. | 2 | Veicamās funkcijas
15. | 2.1 | Svara, tauku satura, ķermeņā ūdens, muskuļu masas un citu ķermeņa parametru mērīšanai
15. | 3 | Tehniskās prasības
15. | 3.1 | Veic mērījumus:
15. | 3.1.1 | Svars
15. | 3.1.2 | Tauku daudzums procentos
15. | 3.1.3 | Ūdens daudzums procentos
15. | 3.1.4 | Muskuļu masa
15. | 3.1.5 | Kaulu minērālu masa
15. | 3.1.6 | Metaboliskai vecums
15. | 3.1.7 | Ķermeņa masas indeks
15. | 3.1 | Ergonomiski un robusts optimizēts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai
15. | 3.2 | Droša un neslīdoša pozicionēšana
15. | 3.3 | Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta kontrasta LCD displeju
15. | 3.4 | Ar iespēju pieslēgt personālajam datoram vai planšetei un programmatūra datu attēlošanai apstrādei
15. | 3.5 | Maksimālais lietotāja svars: ne mazāk kā 250kg
15. | 3.6 | Svēršanas iedaļa: 0.1kg
15. | 3.7 | Viegli tīrāms
15. | 3.8 | Datu attēlošanas ekrāns novietos uz statīva, kurš pieciens svaru pamatnei
15. | 3.9 | Piemērots bērniem no 6 gadu vecuma un pieaugušajiem
15. | 4. | Komlektācijā
15. | 4.1
15. | 4.2
15. | 4.3

## 16.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
16. |  | DIGITĀLS MIOTONOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
16. | 1 | Vispārīgās prasības
16. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
16. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
16. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
16. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
16. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
16. | 2 | Veicamās funkcijas
16. | 2.1 | Neinvazīva mīksto audu novērtēšana (muskuļu, cīpslu, saišu)
16. | 3 | Tehniskās prasības
16. | 3.1 | Mērījumi:
16. | 3.1.1 | Sasprindzinājuma līmeni (oscilācijas frekvence Hz)
16. | 3.1.2 | Biomehāniskos rādījumus (elastību, stīvumu)
16. | 3.1.3 | Viskoelastības rādījumus (relaksācijas laika un deformācijas laika attīecību un mehāniskā stressa relaksācijas laiku)
16. | 3.2 | Iekārta veic augu dabīgās oscilācijas mērījumu un sasprindzinājumu, biomehānisko un viskoelastīgo īpašību parametru aprēķināšana
16. | 3.3 | Attēlojamie parametri
16. | 3.3.1 | Tonis Hz
16. | 3.3.2 | Sasprindzinājums N/m
16. | 3.3.3 | Elastība
16. | 3.3.4 | Relaksācija ms
16. | 3.3.5 | Attiecība deformācijas un relaksācijas laikam
16. | 3.4 | Iekārtu ērti paņemt rokās, svars ne vairāk kā 250g
16. | 3.5 | Ar lādējamu akumulatoru
16. | 3.6 | Programmatūra pacienta datu ievadīšanai, iekārtas veikto mērījumu datu saglabāšanai un atskaišu eksportam
16. | 3.7 | Maksimālais iekārtas uzlādes laiks ne vairāk kā 5 stundas
16. | 3.8 | nodrošina darbību ne mazāk kā 8 stundas bez uzlādes

## 17.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
17 |  | PLANĀRĀ SPIEDIENA MĒRĪŠNAS SISTĒMA, KAS IEVIETOJAMA APAVOS | (jānorāda modelis un ražotājs)
17 | 1 | Vispārīgās prasības
17 | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
17 | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
17 | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
17 | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
17 | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
17 | 2 | Veicamās funkcijas
17 |  | Pēdu spiediena novērtēšanai
17 | 3 | Tehniskās prasības
17 | 3.1 | Datorizēta sistēma
17 | 3.2 | Apavos ievietojama sensoru sistēma - pēdiņas, kuras uztver ķermeņa radīto spiedienu uz pēdām
17 | 3.3 | Spiediena attēlošana ar statiskiem skaitļiem un krāsu kodešanu 2D vai 3D grafiskajos attēlos kā arī animācijas veidā attēlojot reālā laikā nolasītos spiediena datus
17 | 3.4 | Mēra spiediena izmaiņas stāvot, staigājot vai veicot jebkuru citu aktivitāti
17 | 3.5 | Datu pārraidīšana uz personālo datoru bezvadu
17 | 3.6 | Sensori izvietori pa visu pēdiņas laukumu
17 | 3.7 | Sensoru zolītes ir plānas ne vairāk kā 2 mm un elastīgas, kuras var ievietot parastos sporta apavos
17 | 3.8 | Sensoru zolīšu datu savākšanas ierīce stiprināma pie jostas, tās svars nav lielāks par 500g
17 | 3.9 | Sensoru zolīšu izmēri ne mazāk kā 22-49
17 | 3.10 | Programmatūrā var ievadīt un uzglabāt vismaz šādus datus: pacienta vārds uzvārds, vecums, dzimums, ID kods, veikto testu rezultāti
17 | 4 | Komplektācija
17 | 4.2 | Soma komplekta uzglabāšanai

## 18.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1. |  | PIRKSTA PULSA OKSIMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
1. | 1 | Vispārīgās prasības
1. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
1. | 1.2 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1. | 1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
1. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2018.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1. | 2 | Veicamās funkcijas
1. |  | Pulsa un skābekļa saturācijas noteikšanai (SpO2)
1. | 3 | Tehniskās prasības
1. | 3.1 | Uz pirksta pārnēsājama neinvazīva ierīce ar pulsa sensoru
1. | 3.2 | Pulsa ātrumu noteikšana pieaugušajiem un pediatriskajiem pacientiem
1. | 3.3 | Displejā vienlaicīgi ir parādīts SpO2 un Pulsa rādījumi
1. | 3.4 | Uzliekams uz pirksta
1. | 3.5 | SpO2, mērījumu amplitūda 70-100% ar precizitāti ne vairāk kā 2% miera stāvoklī un 3% kustībā
1. | 3.6 | Pulsa mērījuma amplitūda ne mazāk kā 30 – 235 bpm ar pecizitāti ne vairāk kā 2%
1. | 3.7 | Barošanu nodrošina maināmas baterijas
1. | 3.8 | Automātiska pašizslēgšanās
1. | 3.9 | Komplektā maciņš
1. | 3.10 | Oksimetra izmēri ne lielāki kā 7,5cm x 4,5cm x 3cm
1. | 3.11 | Triecienizturīgs
1. | 4 | Komplektācija
1. | 4.1 | Somiņa pulsa oksimetra uzglabāšanai

## 19.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
19. |  | DIGITĀLS HRONOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
19. | 1 | Vispārīgās prasības
19. | 1.1 | CE marķērjums
19. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
19. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
19. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
19. | 1.5 | Kalibrēts
19. | 2 | Veicamās funkcijas
19. | 2.1 | Laika atskaite
19. | 3 | Tehniskās prasības
19. | 3.1 | Uzrāda
19. | 3.1.1 | Laiku
19. | 3.1.2 | Dalīto laiku
19. | 3.1.3 | Dienu, mēnesi
19. | 3.1.4 | Stundas un sekudes
19. | 3.2 | Ar atmiņas funkciju, kas var saglabāt ne mazāk kā 20 treniņus
19. | 3.3 | Aukla, kas apliekama ap kaklu
19. | 3.4 | Barošana no baterijām
19. | 3.5 | Taimeris no ne mazāk kā robežās no 1 sekundes līdz 9 st. 59min.
19. | 3.6 | Trieciendrošs

## 20.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
20. |  | SĒDĒŠANAS SPIEDIENA KARTE | (jānorāda modelis un ražotājs)
20. | 1 | Vispārīgās prasības
20. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
20. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
20. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
20. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2018.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
20. | 2 | Veicamās funkcijas
20. | 2.1 | Veic mērījumus pacientiem ar kustību traucējumiem par pozicionēšanu
20. | 2.2 | Veic mērījumus pacientiem ar kustību traucējumiem par svara sadalījumu sēdus ratiņkrēslā
20. | 2.3 | Ļauj sniegt norādes par pretizgulējuma spilvenu atbilstību pacientam ratiņkrēslā
20. | 2.4 | Patiesā laika mērījumi
20. | 2.5 | Datu mērījumu saglabāšana, eksportēšana un pārsūtīšana
20. | 3 | Tehniskās prasības
20. | 3.1 | 100% audums: sensori tieši iešūti auduma formā.
20. | 3.2 | audums ir izturīgs, viegls, ērts, kuru var locīt
20. | 3.3 | Auduma biezums mazāk kā 2 mm (+/-10%)
20. | 3.4 | Integrēta speciāla datorprogramma, ar kuras palīdzību var saglabāt, pārbaudīt un salīdzināt iegūtos datus.
20. | 3.5 | Ierīce sastāv no ne mazāk kā 1024 sensoriem
20. | 3.6 | kopējais izmērs 600 x 600 mm (+/-10%)
20. | 3.7 | sensoru aprīkotais laukums ir 450x450 mm (+/-10%)
20. | 3.8 | mērījuma frekvence: 10 Hz
20. | 3.9 | novietojams uz riteņkrēsla sēdvirsmas, virs spilvena
20. | 3.10 | Baterijas uzlādējama caur USB pieslēgvietu
20. | 3.11 | Savienojums: ar USB 2.0
20. | 3.12 | Savienojums: ar Bluetooth 2.1

## 21.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
21. |  | MOBILS STADIOMETRS | (jānorāda modelis un ražotājs)
21. | 1 | Vispārīgās prasības
21. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
21. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
21. | 2 | Veicamās funkcijas
21. | 2.1 | Pacienta auguma noteikšanai
21. | 3 | Tehniskās prasības
21. | 3.1 | Mērīšanas maksimālā vērtība ne mazāk kā 200 cm
21. | 3.2 | Mērīšanas solis 1mm
21. | 3.3 | Mērīšanas statīvs no materiāla, kurš nedeformējas
21. | 3.4 | Pārvietojams
21. | 3.5 | Platforma sadiometra stabilitātei, lai novērstu apgāšanās risku
21. | 3.6 | Bez sienu montāžas
21. | 4 | Komplektācija
21. | 4.1 | Somima stadiometra uzglabāšanai

## 22.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
22 |  | SVARI AR ULTRASKAŅAS AUGUMA MĒRĪTĀJU | (jānorāda modelis un ražotājs)
22 | 1 | Vispārīgās prasības
22 | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
22 | 1.2 | Iekārtai jābūt veiktai pirmreizējai verifikācijai un tai ir jābūt metroloģiskajam papildmarķējumam "M"
22 | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
22 | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
22 | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
22 | 2 | Veicamās funkcijas
22 | 2.1 | Pacienta svara un auguma noteikšanai
22 | 3 | Tehniskās prasības
22 | 3.1 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 200kg
22 | 3.2 | Auguma mērīšana ar ultraskaņas signālu
22 | 3.3 | Attēlo svaru, augumu un ķermeņa masas indeksu
22 | 3.4 | Mērīšanas solis ne vairāk kā 50g
22 | 3.5 | Maksimālais pacienta augums ne mazāk kā 210cm
22 | 3.6 | Mērīšanas solis ne vairāk kā 1mm
22 | 3.7 | Ultraskaņas sensoru skaits ne mazāk kā 3
22 | 3.8 | Stāvēšanas platforma ar neslīdošu materiālu
22 | 3.9 | Svaru mēra kg, augumu cm
22 | 3.10 | Displejs mērījumu attēlošanai
22 | 3.11 | Nodrošina funkcijas: taras, pre-taras, hold, mātes un bērna.
22 | 3.12 | Utraskaņas auguma mērītājam ir iebūvēta paškalibrēšanas sistēma
22 | 4 | Komplektācija
22 | 4.1 | Somima stadiometra uzglabāšanai

## 23.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
23. |  | IZOMETRISKĀ SPĒKA MĒRĪJUMU SISTĒMA | (jānorāda modelis un ražotājs)
23. | 1 | Vispārīgās prasības
23. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
23. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
23. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
23. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
23. | 2 | Veicamās funkcijas
23. | 2.1 | Izometriskā muskuļu spēka mērījumi ar saspiestā gaisa atgriezeniskās saites metodiku
23. | 3 | Tehniskās prasības
23. | 3.1 | Sistēma mēra spiediena izmaiņas, kuras rada pacients veicot attiecīgus vingrinājumus ar treniņa ierīcēm
23. | 3.2 | Datu attēlošanas programma, kurā var ierakstīt pacienta datus
23. | 3.3 | Datus apskatīt un apstrādāt var uz personālā datora
23. | 3.4 | Treniņa datu attēlošana reālā laikā ar bezvadu signālu vai USB vadu un ar iespēju saglabāt
23. | 3.5 | Programmā var uzstādīt mērķa spiedienu
23. | 3.6 | Iespēja salīdzināt mērījumus dažādos laikos veiktiem mērījumiem
23. | 3.7 | Veinlaicīgi var pievienot ne mazāk kā divas treniņa ierīces
23. | 3.8 | Ne mazāk kā 4 gaisa kanāliem
23. | 3.9 | Spēka mērījumi kg
23. | 3.10 | Ar gaisu pildītas treniņa ierīces:
23. | 3.10.1 | 2 cilindra veida spilventiņi plaukstas muskuļu darbības izvērtēsānai
23. | 3.10.2 | Mazais balansa spilventiņš
23. | 3.10.3 | Riņķis dažādu vilmes spēku noteišanai
23. | 3.10.4 | Bummba dažādu spiedien spēku noteiksāna ne mazāk kā 20 cm diametrā
23. | 3.10.5 | Lielais balansa spilnens - līdzsvara virma
23. | 3.11 | Mērījumi:
23. | 3.11.1 | Maksimālais spēks
23. | 3.11.2 | Vidējais spēks
23. | 3.11.3 | Relatīvais spēks
23. | 3.11.4 | Kopējais treniņa spēks
23. | 12 | Mērījumus var veikt dāžadu ķermeņa daļu muskulatūrai:
23. | 12.1 | Kāju
23. | 12.2 | Krūšu
23. | 12.3 | Plecu
23. | 12.4 | Kakla
23. | 12.5 | Roku
23. | 12.6 | Plaukstu
23. | 12.7 | Pirkstu
23. | 13 | Spēka mērījumi tiek veikti ar ne vairāk kā 1 s intervāliem
23. | 4. | Komlektācijā
23. | 4.1
23. | 4.2
23. | 4.3

## 24.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
24. |  | LIDZSVARA PLATFORMA | (jānorāda modelis un ražotājs)
24. | 1 | Vispārīgās prasības
24. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
24. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
24. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
24. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
24. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
24. | 2 | Veicamās funkcijas
24. |  | Pacienta līdzsvara spēju novērtēšanai
24. | 3 | Tehniskās prasības
24. | 3.1 | Datorizēta sistēma
24. | 3.2 | Līdzsvara novērtēšanas platforma ne mazāk kā 600x600 mm
24. | 3.3 | Programmatūra datu uzkrāšanai un analīzei
24. | 3.4 | Mērīšanas diapozons ne mazāk kā robežās no 0-200kg
24. | 3.5 | Kļūda ne liekāka par 0.5%
24. | 3.6 | Savienojums ar datoru caur USB vai bezvadu
24. | 3.7 | Testu attēlošana statiskos skaitļu un grafiku veidā
24. | 3.8 | Programmā iestrādāti dažādi līdzsvara testi
24. | 3.9 | Iespēja uzglabāt pacienta datus un tos salīdzināt ar nākamo testēšanas laiku
24. | 3.10 | Platformas svars ne vairāk kā 15 kg
24. | 3.11 | Programmatūra datus attēlo ar krāsu kodēšanu kritienu riskus atzīmējot sarkanā krāsā
24. | 3.12 | Programmatūras datubāzē ir iespējams ievadīt un uzkrāt vismaz šādus pacienta datus: vārdu, uzvārdu, ID numuru, dzimumu, vecumu, veikto testu rezultātus
24. | 4 | Komplektācija
24. | 4.1 | Roktura sistēma
24. | 4.2 | Soma iekārtas uzglabāšanai

## 25.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
25. |  | TRANSFORMĒJAMAS KĀPNES AR PROGRAMNODROŠINĀJUMU | (jānorāda modelis un ražotājs)
25. | 1 | Vispārīgās prasības
25. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
25. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
25. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
25. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
25. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
25. | 2 | Veicamās funkcijas
25. | 2.1 | Pacientu kāpšanas pa trepēm spēju novērtēšanai
25. | 3 | Tehniskās prasības
25. | 3.1 | Ar pulti vadāma kāpņu sistēma, pielāgojot pakāpiena augstumu
25. | 3.2 | Sistēmas garums ne vairāk kā 250 cm
25. | 3.3 | Kāpņu platums ne vairāk kā 1 m
25. | 3.4 | Kāpņu pakāpienu kopējais augstums ne vairāk kā 75 cm
25. | 3.5 | Ne mazāk kā 4 ar pulti regulējami pakāpieni
25. | 3.6 | Slēdzams pie tīkla sprieguma (220V 60Hz)
25. | 3.7 | Pakāpina augstuma maiņa ne mazāk kā robežās no 1cm līdz 15cm
25. | 3.8 | Ar rokturiem kuriem var pielāgot augstumu un platumu
25. | 3.9 | Maksimālais lietotāja svars ne mazāk kā 120 kg
25. | 3.10 | Ar iespēju saglabāt lietotāja datus no dažādām sesijām
25. | 3.11 | Ar monitoru, kurš parāda datus:
25. | 3.11.1 | Sesijas datums
25. | 3.10.2 | Pakāpienu augstums
25. | 3.10.3 | Laiku kurā veikts uzdevums

## 26.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
26. |  | PLATFORMAS SVARI | (jānorāda modelis un ražotājs)
26. | 1 | Vispārīgās prasības
26. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
26. | 1.2 | Iekārtai jābūt veiktai pirmreizējai verifikācijai un tai ir jābūt metroloģiskajam papildmarķējumam "M"
26. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
26. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
26. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
26. | 2 | Veicamās funkcijas
26. | 2.1 | Ķermeņa svara noteikšana cilvēkiem ratiņkrēslā
26. | 3 | Tehniskās prasības
26. | 3.1 | Ergonomiski un robusts optimizēts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai
26. | 3.2 | Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām
26. | 3.3 | Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu svēršanas rezultātu nemierīgam pacientam
26. | 3.4 | Datu noturēšanas funkcija: ja svēršanas vērtība paliek nemainīgā svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski iesaldējas līdz tiek nospiests atkārtošanas taustiņš
26. | 3.5 | Platforma ar neslīdošu un nodiluma izturīgu virsmu ar izmēriem 1200mm x 1000mm x 80mm +/-10%
26. | 3.6 | Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta kontrasta LCD displeju
26. | 3.7 | Maksimālais lietotāja svars: ne mazāk kā 300 kg
26. | 3.8 | Svēršanas iedaļa: 0.1kg
26. | 3.9 | Viegli tīrāms
26. | 3.10 | Displejs uz statīva ar auguma mērītāju
26. | 3.11 | Ar rokturu sistēmu
26. | 3.12 | Statīvu displejam
26. | 3.13 | Ar baterijām

## 27.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
27. |  | OPTOTIPU PROJEKTORS | (jānorāda modelis un ražotājs)
27. | 1 | Vispārīgās prasības
27. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
27. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
27. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
27. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
27. | 2 | Veicamās funkcijas
27. | 2.1 | Redzes pārbaude
27. | 3 | Tehniskās prasības
27. | 3.1 | Ar bezvadu vadības pulti
27. | 3.2 | Optiskajam zoomam jāļauj to viegli uzstādīt jebkurā attālumā kura minimālais attālums nav lielāks par 3m, maksimālais 6 m
27. | 3.3 | Projektoram jābūt aprīkotam ar ne mazāk kā 30 optotipu zīmēm, tai skaitā sarkano/ zaļo testu u.c. un iespēju izmantot dažādas maskas, lai projicētu atsevišķas zīmju līnijas vai kolonnas, pat vienu atsevišķu zīmi
27. | 3.4 | Projektoram jābūt ar sienas, griestu stiprinājumu
27. | 3.5 | Gaismas avots: LED spuldze
27. | 3.6 | Jānodrošina sekojošas maskas: horizontālā, vertikālā, atvērtā, atsevišķs burts
27. | 3.7 | Zīmes nomaiņas ātrums ne vairāk kā 1 sek
27. | 3.8 | Ar automātisko izslēgšanas funkciju
27. | 4. | Komlektācijā
27. | 4.1 | Putekļu pārsegs
27. | 4.2 | Polarizētās brilles
27. | 4.3 | Sarkanās - zaļās brilles

## 28.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
28. |  | DIVU SEKCIJU FIZIOTERAPIJAS KUŠETE | (jānorāda modelis un ražotājs)
28. | 1 | Vispārīgās prasības
28. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
28. | 1.2 | Ražotājam jāatbilst Medicīnas ekipējuma ražošanas standartiem ISO 13485 un ISO 9001
28. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža, rāmja konstrukcijas garantija - ne mazāk kā 10 gadi
28. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
28. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
28. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2018.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
28. | 2 | Veicamās funkcijas
28. | 2.1 | Fizioterapijas nodarbībām, izmeklējumu veikšanai
28. | 3 | Tehniskās prasības
28. | 3.5 | Divdaļīga elektriksi augstumā regulējama kušete
28. | 3.6 | Taisnistūra profila tērauda stieņu pamat rāmis un pacēlāj rāmis.
28. | 3.7 | Muguras atbalsts regulējas: - 35º līdz + 85º +/- 10%
28. | 3.8 | Sekciju izmēri, galvas daļai 63 x 63 cm +/- 10%
28. | 3.9 | Sekciju izmēri, kāju daļa 63 x 124 cm +/- 10%
28. | 3.10 | Kušetes garums: ne mazāk kā 188 cm +/- 10%
28. | 3.11 | Kušetes platums: ne mazāk kā 63 cm +/- 10%
28. | 3.12 | Elektroniska augstuma regulācija ne mazāk kā robežās 46-95cm +/- 10%
28. | 3.13 | Antibakteriāls makslīgās ādas pārklājums ar izturību pret dezinfekcijas līdzekļiem, gaismu un nodilumu.
28. | 3.14 | Polsterējuma pamatnes saplākšņa biezums ne mazak kā 12 mm
28. | 3.15 | Putu polsterējuma materiāla biezums ne mazāk kā 4cm
28. | 3.16 | Kušete aprīkota ar 4 atseviķiem, gumijotiem riteņiem ar centrālo bloķēšanas mehānismu.
28. | 3.17 | Kušete aprīkota ar motoru, kas nodrošina regulāciju un augstummaiņu.
28. | 3.18 | Iespēja izvēlēties polsterējuma materiāla krāsu.
28. | 3.19 | Kājas slēdzis augstummaiņas nodrošināšanai ar pneimatisko vadību.
28. | 3.20 | Iespēja izvēlēties rāmja krāsojuma krāsu
28. | 3.21 | 4 riteņi kušetes parvietošanai
28. | 3.22 | Elpošanas atvere
28. | 3.23 | Kājas slēdzis augstummaiņas nodrošināšanai
28. | 4 | Tehniskās prasības
28. | 4.1 | Papīra dvieļu turētājs

## 29.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
29. |  | GALDS AR MAINĀMU AUGSTUMU | (jānorāda modelis un ražotājs)
29. | 1 | Vispārīgās prasības
29. | 1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
29. | 2 | Veicamās funkcijas
29. | 2.1
29. | 3 | Tehniskās prasības
29. | 3.1 | Elektriska augstuma regulācija
29. | 3.2 | Augstuma regulācija ne mazāk kā robežās no 65 līdz 120 cm
29. | 3.3 | Augšējā paceltajā pozīcijā galds nešūpojas
29. | 3.4 | Galda virmas izmēri 1200x800 mm +/- 10%
29. | 3.5 | Ar krāsu izvēli
29. | 3.6 | Ar dezinficējamu virsmu
29. | 3.7 | Galda virsma taisnstūrveida
29. | 3.8 | Augstma regulācija ar pogas palīdzību

## 30.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
30. |  | TABURETE | (jānorāda modelis un ražotājs)
30. | 1 | Vispārīgās prasības
30. | 1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
30. | 1.2 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
30. | 2 | Veicamās funkcijas
30. | 2.1 | Medicīnas personāla taburete
30. | 3 | Tehniskās prasības
30. | 3.1 | Taburete bez atzveltnes
30. | 3.3 | Augstuma regulācijas diapazona apakšējā robeža ne lielāka kā 55 cm, diapazons ne mazāk kā 15 cm
30. | 3.5 | Mīksts poliuretāna vai līdzvērtīgā materiāla sēdeklis, kura polsterējums ir ne mazāk kā 7 cm
30. | 3.6 | Sēdekļa diametrs ne mazāks kā 340 mm
30. | 3.7 | Taburete balstās uz apaļas vai 5 staru hromēta/krāsota metāla pamatnes, kas aprīkota ar vismaz 5 riteņiem
30. | 3.8 | Riteņu rotācija 360º, riteņu diametrs ne mazāk kā 50 mm
30. | 3.9 | Drošas darbības svars (SWL) ne mazāk kā 100 kg
30. | 3.10 | Pieejamas dažādas polsterējuma krāsas (norādīt kādas). Polsterējuma krāsu saskaņot ar Pasūtītāju
30. | 3.11 | Konstrukcijas materiāls paredzēts mazgāšanai un dezinfekcijai ar spirtu saturošiem līdzekļiem, polsterējuma materiāls ar antibakteriālām īpašībām

## 31.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
32. |  | SKREJCEĻŠ | (jānorāda modelis un ražotājs)
32. | 1 | Vispārīgās prasības
32. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai 2017/745
32. | 1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
32. | 1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi).
32. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
32. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
32. | 2 | Veicamās funkcijas
32. | 2.1 | Kustību spēju novērtēšana
32. | 3 | Tehniskās prasības
32. | 3.1 | Piemērots staigāšanai jebkura ātrumā, tai skaitā izteikti lēnai staigāšanai
32. | 3.2 | Piemērots intervālu treniņu programmām
32. | 3.3 | Nodrošina kaloriju, distances un laika uzskaiti
32. | 3.4 | Nodrošina divvirziena staigašanu, ar iespejamo kustību uz priekšu un atpakaļ
32. | 3.5 | Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai ne mazāk kā 12 stundām dienā.
32. | 3.6 | Treniņu programmas - Klasiskās treniņu programmas, Uz sirds ritmu bāzētas treniņu prgorammas, Intervālu treniņu programmas, Mērķa treniņu programmas
32. | 3.7 | Trieciena absorbēšanas sistēma
32. | 3.8 | Ātruma intervāls Medical režīmā
32. | 3.9 | Iespējams mainīt uacēlums / leņķi
32. | 3.10 | Iebūvēts plauktiņš aksesuāriem un dzērienu novietošanai
32. | 3.11 | Metināts tērauda rāmis
32. | 3.12 | Savietojamība ar papildus LCD monitoru, konsolē iebūvēta vadibas pults pievienojamajam monitoram
32. | 3.13 | Ierīces vadības displejs
32. | 3.14 | Displeja veids: displeja funkcionalitāte, displeja rādījumi, displeja valodas izvēle (angļu, krievu), virtuali aktīvās programmatūras pieejamība, viena taustiņa starta aktrivizešana, vieglai un ātrai darbībai, pauzes funkcija
32. | 3.15 | Skrejceliņa augstummaiņas celtspēja ne mazāk kā 590 kg
32. | 3.16 | Divvirziena motora tips, ar iespejamo kustību uz priekšu un atpakaļ
32. | 3.17 | Ergonomisks priekšējais rokturis ar iebūvetiem pulsa kontroles sensoriem
32. | 3.18 | Ergonomiski veidoti sānu atbalsta rokturi, rokturu kopējais garums 2190mm, balsta virsmas daļas garums 1400mm, augstums no skrejceliņā virsmas 850mm +/- 10%